开发指南

FxSDK 1.6

多通道监测版开发指南

连接、配置、采集、扫波、恢复与生产化集成

文档版本  V2.0

适用 SDK 版本  1.6.0  |  .NET 6.0 / .NET 8.0

发布日期  2026-08-10

北京艾法斯特科技有限公司

# 文档说明

阅读定位  本文面向使用 FxSDK 1.6 对多通道监测版设备进行二次开发的工程人员。重点是可运行的调用顺序、对象边界和故障处理，不替代设备安装、接线及硬件操作说明。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | FxSDK 1.6 多通道监测版开发指南 |
| 目标型号 | 多通道监测版（DeviceConfig.Model = 3） |
| 适用框架 | .NET 6.0、.NET 8.0 |
| 通信形态 | 串口、TCP Client；设备主动连接时使用 FxServer |
| 主要结果 | MultiChannelResult、ChannelResult、DeviceParameter |
| 不在 SDK 内 | 业务数据库、UI、设备与项目绑定、轴力标定管理、报警与趋势 |

## 阅读路径

首次接入：按第 2 章完成 TCP Client 快速接入，再阅读第 3～5 章。

设备主动连接服务器：先理解第 2～5 章的会话配置，再阅读第 7 章 FxServer。

现场排障：直接查看第 8 章生产化建议和附录 D 故障对照表。

算法与置零：重点查看 4.4、5.5、6.4，理解参考声时、参考温度及自动法锚点。

# 目录

1  SDK 定位与总体结构

2  五分钟完成第一个 TCP Client 程序

3  核心对象与多通道寻址

4  设备与通道参数配置

5  多通道监测运行链路

6  扫波、全波、置零与参数读取

7  TCP Server 设备主动接入

8  生产环境的可靠性与诊断

附录 A～C  关键 API、枚举与参数换算

附录 D～E  常见问题排查与完整 TCP Client 示例

# 1  SDK 定位与总体结构

FxSDK 1.6 是面向 iFast 超声设备的通信与协议开发库。它负责建立通信会话、编码设备命令、维护每个会话的运行上下文、将字节流解码为强类型结果，并执行声时差、温度保护和自动法特征定位等设备算法。

核心边界  SDK 知道的是“设备、地址、通道和测量结果”；应用系统仍需负责业务设备编号、测点、持久化、权限、趋势、报警和显示。不要把业务实体直接塞进协议对象。

## 1.1 支持范围

| 能力 | 多通道监测版支持情况 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| TCP Client | 支持，SDK 主动连接设备 | FxClient.ConnectAsync |
| 串口 | 支持 | FxClient.ConnectAsync |
| TCP Server | 支持，设备主动连接 SDK | FxServer.StartAsync |
| 多通道循环测量 | 支持 | WorkMode.MultiMeas |
| 纵波扫波 | 支持 | WorkMode.LWaveRead |
| 纵波全波 | 支持 | WorkMode.FullWaveRead |
| 通道参数读写 | 支持 | ConfigureChannelAsync / ReadChannelParamAsync |
| 轴力换算 | 提供通用公式计算工具；标定参数由应用管理 | CalculateExtensions.CalcUltraResult |

## 1.2 型号映射

| Model | 型号 | 协议处理器 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 标准版 | StandardProtocolHandler |
| 1 | 专家版 | ExpertProtocolHandler |
| 2 | 24 通道实时版 | IotR24ProtocolHandler |
| 3 | 多通道监测版 | MultiChIotProtocolHandler |
| 5 | 28 通道高频版 | UltraHighRate28ProtocolHandler |

本指南约定  后续示例均显式设置 Model = 3。不要依赖默认分支来“碰巧”选择多通道协议。

## 1.3 会话与解码器

图 1-1  FxSDK 连接、会话、协议处理器与结果对象的关系

每个 TCP/串口连接对应一个独立 IoSession。

每个 Session 拥有独立协议处理器和接收缓冲，不应跨 Session 混用通道配置。

DeviceConfig、ChannelConfig、工作模式，以及自动法扫波阶段的临时锚点和计算上下文保存在 SessionContext。

解码结果由事件异步返回；配置命令成功发送不等于设备已经返回结果。

## 1.4 两种网络角色

| 场景 | 建议入口 | 关键差异 |
| --- | --- | --- |
| SDK 主动连接设备 IP:Port | FxClient | 连接前已明确目标设备；会话 ID 通常为 host:port |
| 设备主动连接服务器端口 | FxServer | 先接受匿名 TCP Session，再通过协议地址/IP/端口识别并绑定业务设备 |

禁止用法  DeviceConfig.CommunicationType = 2 不由 FxClient 承载。TCP Server 必须使用 FxSDK.Server.FxServer。

# 2  五分钟完成第一个 TCP Client 程序

## 2.1 引用 SDK

项目内引用

<ItemGroup>
    <ProjectReference Include="..\FxSDK\FxSDK.csproj" />
  </ItemGroup>

若使用 NuGet 包，则将项目引用替换为公司制品源中的 FxSDK 1.6.0 包。目标框架使用 net6.0 或 net8.0。

## 2.2 创建设备与通道配置

最小配置对象

using FxSDK;
  using FxSDK.Models;
  
  var device = new DeviceConfig
  {
      Model = 3,
      CommunicationType = 1,
      CommunicationParameters = "192.168.0.7:23",
      ConnTimeOut = 20,
      TransferMode = 1,       // 1=直连，0=Lora Mesh
      Address = 1,
      UsChannelCount = 8,
      MaxTerminal = 1,
      TerminalAddresses = new ushort[] { 1 },
      MeasConfig = new MeasConfig
      {
          Frequency = 10,
          SampleDepth = 4
      },
      MCRConfig = new MCRConfig
      {
          EnabledChannels = Enumerable.Range(1, 8)
              .Select(ch => (ushort)ch).ToList(),
          DailyCount = 0,
          SingleCount = 30
      }
  };
  
  var channels = Enumerable.Range(1, 8).Select(ch => new ChannelConfig
  {
      Address = 1,
      Channel = (ushort)ch,
      ProbeFreq = 2.0M,
      EchoWin = 20M * 2M * 1_000_000M / 5890M,
      EchoWidth = 15,
      Gain = 10,
      MeasMode = 2,
      Threshold = 220,
      TcMode = 1,
      RefTemp = 22.22M
  }).ToList();

逻辑通道  单终端且地址为 1 时，EnabledChannels 可直接使用 1..N。多终端或非连续地址必须按第 3.3 节生成逻辑通道，不能把物理通道号照搬进去。

## 2.3 订阅事件并连接

事件和连接

var client = new FxClient();
  
  client.OnConnected += (_, _) =>
      Console.WriteLine("FxSDK session connected.");
  
  client.OnDisconnected += (_, e) =>
      Console.WriteLine($"Disconnected: {e.Reason}, {e.Exception?.Message}");
  
  client.OnResultReceived += (_, e) =>
  {
      foreach (var result in e.Results)
      {
          if (result is MultiChannelResult multi)
          {
              foreach (var channel in multi.Results.Values)
              {
                  Console.WriteLine(
                      $"A={channel.Address}, CH={channel.Channel}, " +
                      $"TOF={channel.EchoTime}, dTOF={channel.DeltaTof}, " +
                      $"T={channel.SpTemp}, Status={channel.StatusCode}");
              }
          }
      }
  };
  
  await client.ConnectAsync(device, cancellationToken);
  var sessionId = client.GetSessionId(device);

## 2.4 启动多通道监测

步骤 1  停止旧模式

先进入待机，避免扫波、全波或旧监测数据流与配置命令交叉。

步骤 2  准备会话上下文

将全部 ChannelConfig 写入 SessionContext。启动 MultiMeas 前 SDK 必须知道每个地址和通道的算法、参考值及温度配置。

步骤 3  下发硬件参数

逐通道写探头频率、回波起点、窗口宽度、脉冲和增益。

步骤 4  下发测量与轮询参数

分别写 MeasConfig 和 MCRConfig。

步骤 5  进入 MultiMeas

最后切换工作模式，设备才开始循环上报。

推荐启动顺序

await client.SetDeviceModeAsync(sessionId, WorkMode.Standby,
      channel: 0, address: device.Address);
  await Task.Delay(200, cancellationToken);
  
  // 先完整建立会话上下文，不立即发设备命令。
  foreach (var channel in channels)
      await client.ConfigureChannelAsync(sessionId, channel,
          propertyName: null, sendCommand: false);
  
  // 再逐通道下发硬件参数。
  foreach (var channel in channels)
      await client.ConfigureChannelAsync(sessionId, channel,
          propertyName: null, sendCommand: true);
  
  await client.ConfigureDeviceAsync(sessionId, device,
      nameof(DeviceConfig.MeasConfig), sendCommand: true);
  await client.ConfigureDeviceAsync(sessionId, device,
      nameof(DeviceConfig.MCRConfig), sendCommand: true);
  
  await client.SetDeviceModeAsync(sessionId, WorkMode.MultiMeas,
      channel: 0, address: device.Address);

关闭资源  单个设备退出时调用 CloseDeviceAsync 或 CloseAsync。StopAllAsync 会关闭全部会话，调用后当前 FxClient 实例不可继续复用。

# 3  核心对象与多通道寻址

## 3.1 DeviceConfig 的职责

DeviceConfig 同时承担通信入口、设备拓扑和设备级采集策略三个职责。它必须在连接后持续与目标 Session 绑定，不能只作为 ConnectAsync 的一次性参数。

| 属性 | 含义 | 多通道建议 |
| --- | --- | --- |
| Model | 协议型号 | 固定为 3 |
| CommunicationType | 0 串口；1 TCP Client | TCP Server 不使用此入口 |
| CommunicationParameters | 串口或 host:port | TCP 示例 192.168.0.7:23 |
| TransferMode | 0 Lora Mesh；1 直连 | 决定命令间是否自动插入 500ms 延时 |
| Address | 当前/默认终端地址 | 必须与协议地址一致 |
| UsChannelCount | 单终端超声通道数 | 用于逻辑通道换算 |
| MaxTerminal | 兼容的最大终端数 | 地址连续时可用 |
| TerminalAddresses | 显式终端地址集合 | 地址非连续时优先使用 |
| MeasConfig | 频率、对时、采样深度 | 启动前写入 |
| MCRConfig | 启用通道和轮询策略 | 启动前写入 |

## 3.2 MeasConfig 与 MCRConfig

| 参数 | 单位/范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MeasConfig.Frequency | Hz | 设备测量频率；SampleInterval = 1 / Frequency |
| MeasConfig.SampleDepth | 设备定义 | 测量采样深度，默认 4 |
| MCRConfig.EnabledChannels | 逻辑通道集合 | 决定参与轮询的地址/通道 |
| MCRConfig.DailyCount | 0..1440 | 0 连续轮询；非 0 表示每日轮询次数 |
| MCRConfig.StartSeconds | 秒 | 每日定时轮询起点；连续模式忽略 |
| MCRConfig.SingleCount | 次 | 每轮每通道采集次数 |

频率与点数  Frequency 控制设备内部测量节奏，SingleCount 控制每轮每通道累计的测量点数。两者共同影响一轮耗时和上报量，不要把它们理解为同一个参数。

## 3.3 地址、物理通道与逻辑通道

多终端监测时，一个会话可覆盖多个终端地址。ChannelResult.Address 是协议终端地址，ChannelResult.Channel 是该终端内部的物理通道。MCRConfig.EnabledChannels 使用逻辑通道。

逻辑通道构造

ushort logicChannel = device.GetLogicChannel(address, physicalChannel);
  ushort[] terminalAndChannel = device.GetTerminalChannel(logicChannel);
  
  // 地址非连续时，明确声明可用终端地址。
  device.TerminalAddresses = new ushort[] { 101, 105 };
  device.MaxTerminal = 2;
  
  device.MCRConfig!.EnabledChannels = device.TerminalAddresses
      .SelectMany(addr => Enumerable.Range(1, device.UsChannelCount)
          .Select(ch => device.GetLogicChannel(addr, (ushort)ch)))
      .ToList();

地址建模提醒  GetLogicChannel 使用地址和 UsChannelCount 计算逻辑编号。应用持久化时应同时保存 protocol address 与 physical channel，不要只保存逻辑通道，否则后续设备地址变更不易迁移。

## 3.4 结果对象

| 类型 | 用途 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| DecodedResult | 所有结果基类 | 使用模式匹配分发，不按数组位置判断类型 |
| MultiChannelResult | 一帧中的多通道结果 | 遍历 Results.Values |
| ChannelResult | 单通道声时、温度、波形和状态 | 以 Address + Channel 关联应用测点 |
| DeviceParameter | 参数读取或 SDK 内部状态 | 按 ParamName 判断返回内容 |
| EchoWave | 波形起点、点间隔和 mV 数据 | 横轴时间 = EchoStart + index × ClockInt |

# 4  设备与通道参数配置

## 4.1 ChannelConfig 参数表

| 属性 | 单位/取值 | 职责与注意事项 |
| --- | --- | --- |
| Address / Channel | ushort | 定位终端与物理通道；组合必须唯一 |
| ProbeFreq | MHz | 探头中心频率，多通道示例 2.0 |
| EchoWin | ns | 近似长度换算得到的回波起点；协议会按 1000ns 量化 |
| EchoWidth | us | 回波窗口宽度，默认 15 |
| PulseConfig | Duty/Forward/Reverse | 多通道激励参数；电压字段不一定由本型号使用 |
| Gain | 1..47 | 增益，协议步长 1 |
| MeasMode | 0/1/2 | 自动法 / 动态特征法 / 阈值法 |
| Threshold | mV | 阈值法判定值；0 时算法可采用内部比例阈值 |
| TcMode | 0/1/2 | 不温补 / 材料系数 / 自定义系数 |
| TempCoefficient | 系数 | 自定义温补使用；为空采用 SDK 默认值 |
| RefTime | ns | 参考声时；存在时 SDK 才计算 DeltaTof |
| RefTemp | °C | 参考温度；为空使用 22.22°C |
| RefEnvTime | ns | 自动法置零时包络粗定位锚点 |
| RefPeriodNs | ns | 自动法置零时稳定载波周期 |
| LEchoWave | EchoWave | 参考纵波；写入 RefTime 初始化数据时必需 |
| UseTempChannel | 通道号 | 指定独立温度来源 |
| TempTauSeconds | 秒 | 通道级温度一阶平滑时间常数 |

## 4.2 回波窗口与长度换算

多通道协议的 EchoWin 单位是 ns，但设备参数以 us 量化。建议应用界面显示近似总长，由应用换算为 EchoWin；不要让用户同时编辑长度和时间两个互相派生的字段。

长度与时间换算

static decimal LengthToEchoWinNs(decimal lengthMm, decimal soundSpeedMps)
      => lengthMm * 2M * 1_000_000M / soundSpeedMps;
  
  static decimal EchoWinNsToLengthMm(decimal echoWinNs, decimal soundSpeedMps)
      => echoWinNs * soundSpeedMps / 2M / 1_000_000M;
  
  channel.EchoWin = LengthToEchoWinNs(20M, 5890M);

量化效应  MultiChIotProtocolHandler 写入时会将 EchoWin 除以 1000 后取整，再回写为整 us 对应的 ns。配置保存后看到轻微变化属于协议量化，不是精度丢失 Bug。

## 4.3 全量配置与细粒度配置

| 调用方式 | 行为 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| propertyName=null, sendCommand=false | 只写 SessionContext | 监测启动前一次性准备所有通道 |
| propertyName=null, sendCommand=true | 保存上下文并下发五项硬件参数 | 恢复采集或完整保存 |
| propertyName=Gain 等 | 只下发指定硬件参数 | 运行期微调 |
| propertyName=RefTime | 写测量方法、阈值、参考声时/温度和参考波形 | 置零/设为参考 |

容易误解  多通道版本中“完整 ConfigureChannel”主要下发 ProbeFreq、EchoWin、EchoWidth、PulseConfig、Gain。MeasMode、Threshold、RefTime、RefTemp 和 LEchoWave 的持久初始化应通过 propertyName = nameof(ChannelConfig.RefTime) 写入。

## 4.4 三种测量模式

| 值 | 模式 | 依赖参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 自动法 | RefTime、RefEnvTime、RefPeriodNs、LEchoWave | 依据 F0/Z0/T0 预测并选择同相上升沿 |
| 1 | 动态特征法 | 主回波包络 | 按包络前沿的动态阈值位置计算声时 |
| 2 | 阈值法 | Threshold | 信号越过阈值时计算，配置直观 |

自动法的 RefEnvTime 和 RefPeriodNs 是应用需要持久化并回灌 SDK 的算法上下文；它们不等同于设备硬件寄存器。每次重建 Session 后都应重新放入对应 ChannelConfig。

## 4.5 长期监测方法选型

判断原则  三种方法都只负责从回波中确定声时测量点，并不改变轴力标定公式。弹性区间通常按 F = c1 × Δt + c0 换算；选型的目标，是让 Δt 在长期运行中始终对应同一个物理回波，并随轴力连续、单调地变化。

| 方法 | 典型波形 | 适合的长期条件 | 正常曲线表现 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动法 | 清楚的主回波包，包含多个稳定载波周期 | 载荷和温度范围较大；回波可能跨周期移动；幅值允许一定变化 | Δt—轴力连续、单调、散点较小 | 回波包选错或 F0/Z0/T0 不匹配时出现周期级跳变 |
| 动态特征法 | 包络前沿清楚且形状稳定，单个载波相位不够稳定 | 主要观察趋势；整体幅值可同比例变化，但包络形状基本不变 | 总体单调，但短期波动可大于自动法 | 包络形状改变会产生缓慢漂移，不一定立即报错 |
| 阈值法 | 起始边沿陡峭，噪声与目标幅值分离明显 | 幅值、极性、增益和耦合长期稳定；目标始终越过同一阈值 | 阈值有效区间内连续且易人工复核 | 误命中前置干扰或相邻波峰时突跳；目标跌破阈值时无结果 |

新建长期监测项目优先验证自动法；它适合需要较高声时分辨能力和较宽载荷变化范围的场景。

载波相位不稳定但包络前沿长期稳定、业务只关注趋势时，可选择动态特征法。

波形起始陡峭且幅值裕量充分、需要用阈值线人工校核时，选择阈值法。

任何方法若出现声时差跳阶、轴力基本不变但结果长期漂移、加载曲线局部反向或大量无效帧，都应先检查回波选择和温度补偿，而不是直接解释为真实轴力变化。

| 验证项目 | 执行方法 | 合格表现 |
| --- | --- | --- |
| 静态重复性 | 保持载荷和温度稳定，连续采集多帧 | 声时差集中，无周期级跳变 |
| 加载/卸载 | 覆盖项目轴力范围完成升载和卸载 | Δt 连续、单调，回程差在项目允许范围内 |
| 温度影响 | 在典型温区保持轴力稳定并观察 | 温补后轴力基本稳定，无持续单向漂移 |
| 恢复能力 | 断电、重连并恢复监测 | 参考参数回灌后与重启前连续 |

探头粘贴边界  探头轻微松动或局部脱粘时，自动法和动态特征法可能仍能从残余回波中得到连续、看似合理的结果；这不代表粘贴正常，也不能证明轴力仍可信。脱粘扩大后，回波会衰减或变形，最终三种方法都应进入无效状态。

| 阶段 | 可能表现 | 应用处理 |
| --- | --- | --- |
| 轻微劣化 | 峰值缓慢下降、噪声增加，声时差暂时仍连续 | 同时检查峰值、波形形状、有效率；不要只看轴力曲线 |
| 部分脱粘 | 回波明显变形，结果漂移、跳变或间歇无效 | 标记质量异常并触发维护预警，不作为可靠轴力依据 |
| 完全脱落 | 有效回波消失，信号过弱或定位失败 | 停止输出有效轴力；修复粘贴后重新扫波、置零和验证 |

生产应用应将测量值与信号质量分开管理，至少保留峰值、测量状态、连续无效次数和波形质量变化。轴力看似平稳但峰值持续下降或波形明显变形时，应优先排查探头、胶层、线缆和耦合状态。

完整波形示意、曲线异常形态和客户选型决策流程参见配套文档《iFast 多通道监测三种测量算法说明》。

## 4.6 温度保护与 Tau

| 策略 | 默认 Tau | 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| Direct | 0s | 不平滑，响应最快 |
| Fast | 60s | 环境变化较快 |
| Balanced | 180s | SDK 默认，监测场景优先 |
| Stable | 480s | 温度波动较大但变化缓慢 |
| Conservative | 900s | 极慢变化、重稳定性 |

温度策略

FxUtility.MinTemp = -40M;
  FxUtility.MaxTemp = 120M;
  FxUtility.TempTauProfile = TempTauProfile.Balanced;
  
  // 通道配置优先于全局策略。
  channel.TempTauSeconds = 180M;

ChannelResult.RawTemp 是设备/协议原始温度，SpTemp 是经过范围保护和 Tau 平滑后的业务温度。用于声时差和业务展示时通常选择 SpTemp；诊断传感器问题时同时记录 RawTemp。

# 5  多通道监测运行链路

图 5-1  推荐的设备运行状态及恢复路径

## 5.1 推荐状态机

| 状态 | 允许操作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| Disconnected | 连接或等待设备接入 | OnConnected / OnSessionAccepted |
| Standby | 写参数、读参数、准备扫波 | 配置完成或关闭连接 |
| Configured | 下发 MeasConfig/MCRConfig | 进入 MultiMeas |
| Monitoring | 接收 MultiChannelResult | 扫波、全波、断线或主动待机 |
| Scanning | 接收 EchoWave 并调参 | 停止后恢复 Monitoring |
| FullWave | 等待分段全波拼接 | 结果完成或超时后恢复 |

## 5.2 启动监测的完整规则

连接只是通信就绪，不代表设备已经采集。

先让设备退出旧数据流，再修改参数。

所有参与轮询的通道必须先写入 SessionContext。

MCRConfig.EnabledChannels 必须与已准备的地址/通道一致。

模型 3 建议分别写 MeasConfig 与 MCRConfig，不依赖笼统的全量设备配置。

只有 SetDeviceModeAsync(...MultiMeas...) 成功执行后，设备才进入循环监测。

## 5.3 处理 MultiChannelResult

结果分发与质量判断

static void HandleResult(DecodedResult decoded)
  {
      if (decoded is not MultiChannelResult multi)
          return;
  
      foreach (var pair in multi.Results)
      {
          ChannelResult result = pair.Value;
          var key = (result.Address, result.Channel);
  
          if (result.StatusCode.IsSignalInvalid())
          {
              Console.WriteLine($"{key}: invalid signal {result.StatusCode}");
              continue;
          }
  
          // 11/12 是有效测量结果，只是业务超限，不要丢弃数值。
          Persist(key, result.EchoTime, result.DeltaTof,
              result.RawTemp, result.SpTemp, result.StatusCode);
      }
  }

状态码语义  负数表示信号无效；11/12 表示低于/高于业务限值，但测量值仍有效。不要用 status != 0 作为“无效数据”判断。

## 5.4 声时差与轴力

SDK 在 ChannelConfig.RefTime 存在时自动计算 DeltaTof。温度缺失时会以参考温度继续计算，避免声时差链路被温度 N/A 完全阻断。轴力属于业务换算结果，应用应保存明确的计算公式。

轴力换算边界

decimal? deltaTof = result.DeltaTof;
  if (deltaTof.HasValue)
  {
      // 示例：y = c1*x + c0。实际系数由业务配置提供。
      decimal force = c1 * deltaTof.Value + c0;
  
      // 或使用 SDK 的通用公式工具：
      decimal force2 = CalculateExtensions.CalcUltraResult(
          "1.234*x+0.5", (double)deltaTof.Value);
  }

标定边界  SDK 不负责管理公司标定记录、系数版本和测点公式。生产系统应将公式与测点配置一起保存，并在结果入库前转换。

## 5.5 自动法上下文回灌

自动法不仅依赖参考声时，还依赖置零时保存的包络时间和稳定周期。应用从数据库恢复配置时，必须把 RefTime、RefTemp、RefEnvTime、RefPeriodNs 和 LEchoWave 一并还原到 ChannelConfig，再写入 SessionContext。

重建会话时恢复算法上下文

var config = new ChannelConfig
  {
      Address = saved.Address,
      Channel = saved.Channel,
      MeasMode = 0,
      RefTime = saved.RefTimeNs,
      RefTemp = saved.RefTempC,
      RefEnvTime = saved.RefEnvelopeTimeNs,
      RefPeriodNs = saved.RefPeriodNs,
      LEchoWave = saved.ReferenceWave
  };
  
  await client.ConfigureChannelAsync(sessionId, config,
      propertyName: null, sendCommand: false);

## 5.6 断线与重连

OnDisconnected 只描述已知会话的断开；应用负责安排退避重连。

重连后是新 Session，旧 SessionContext 不应被认为仍然有效。

重连成功后重新执行：准备通道上下文 → 下发设备参数 → MultiMeas。

不要仅因 60 秒无业务数据就判定 TCP 已断开；低频监测与待机设备可能长时间无测量帧。

# 6  扫波、全波、置零与参数读取

## 6.1 开始与停止纵波扫波

扫波控制

// 1. 停止目标终端/通道原有数据流。
  await client.SetDeviceModeAsync(sessionId, WorkMode.Standby,
      channel.Channel, channel.Address);
  
  // 2. 下发当前通道硬件参数，并建立扫波上下文。
  await client.ConfigureChannelAsync(sessionId, channel, null, true);
  
  // 3. 开始纵波扫波。
  await client.SetDeviceModeAsync(sessionId, WorkMode.LWaveRead,
      channel.Channel, channel.Address);
  
  // 停止扫波只进入待机，不会自动恢复多通道监测。
  await client.SetDeviceModeAsync(sessionId, WorkMode.Standby,
      channel.Channel, channel.Address);

必须恢复采集  停止扫波后设备处于待机。应用应提供明确的“停止并恢复”流程，重新准备全部通道、下发 MeasConfig/MCRConfig，并进入 MultiMeas。

## 6.2 波形坐标

EchoWave.WaveData 是信号强度序列，单位按设备输出解释为 mV。横坐标默认是时间，可根据声速换算为近似长度。

波形坐标换算

for (var i = 0; i < wave.WaveData!.Count; i++)
  {
      decimal timeNs = wave.EchoStart + i * wave.ClockInt;
      decimal lengthMm = timeNs * soundSpeedMps / 2M / 1_000_000M;
      short amplitudeMv = wave.WaveData[i];
  }

## 6.3 读取全波

请求全波

await client.SetDeviceModeAsync(sessionId, WorkMode.Standby,
      channel.Channel, channel.Address);
  await client.ConfigureChannelAsync(sessionId, channel, null, true);
  await client.SetDeviceModeAsync(sessionId, WorkMode.FullWaveRead,
      channel.Channel, channel.Address);

多通道全波由多个协议分段拼接。SDK 只在目标地址/通道的覆盖区间完整时发布 LongitudinalFull 波形。应用应设置等待超时，超时后回到待机并恢复监测，不要无限等待。

## 6.4 设为参考（置零）

步骤 1  获得稳定波形

在目标通道扫波，确认状态有效且特征点稳定。

步骤 2  生成参考参数

保存 EchoTime 为 RefTime，SpTemp 为 RefTemp，保存 LEchoWave。自动法还需保存 Assist 对应的包络锚点和周期。

步骤 3  写入初始化数据

调用 ConfigureChannelAsync，并将 propertyName 指定为 nameof(ChannelConfig.RefTime)。

步骤 4  持久化配置

应用数据库保存同一套参考参数，确保重启后可回灌。

参考参数写入（Assist 属性按实际 SDK 类型取值）

channel.RefTime = frame.EchoTime;
  channel.RefTemp = frame.SpTemp ?? 22.22M;
  channel.LEchoWave = frame.EchoWave;
  
  if (channel.MeasMode == 0 && frame.Assist is not null)
  {
      channel.RefEnvTime = frame.EchoWave!.EchoStart
          + frame.Assist.Fx * frame.EchoWave.ClockInt;
      channel.RefPeriodNs = frame.Assist.PeriodNs;
  }
  
  await client.ConfigureChannelAsync(sessionId, channel,
      nameof(ChannelConfig.RefTime), sendCommand: true);

一致性要求  设备初始化写入与应用持久化应视为一个业务事务。任一环节失败时不要把 UI 标记为置零成功。

## 6.5 参数读取

读取请求

await client.ReadChannelParamAsync(sessionId,
      nameof(ChannelConfig.Gain), channel: 2, address: 1);
  
  await client.ReadChannelParamAsync(sessionId,
      nameof(ChannelConfig.RefTime), channel: 2, address: 1);
  
  await client.ReadDeviceParamAsync(sessionId,
      nameof(DeviceConfig.NetCheckConfig), address: 1);

读取方法只发送请求，结果通过 OnResultReceived 异步返回为 DeviceParameter。调用方应使用 Address、Channel 和 ParamName 关联请求，必要时自行实现超时与 TaskCompletionSource。

## 6.6 自动增益

RunAgcControlAsync 会根据扫波结果调整 Gain，同一会话上新的 AGC 会取消前一个 AGC。生产代码应把 AGC 视为独占的通道控制会话，完成或取消后恢复原工作模式。

AGC 调用

var agc = await client.RunAgcControlAsync(
      sessionId,
      channel,
      targetPeak: 350M,
      gainRange: new double[] { 1, 47 },
      gainStep: 1M,
      token: cancellationToken,
      maxIterations: 20);

# 7  TCP Server 设备主动接入

## 7.1 使用边界

当网络模块配置为 TCP Client、主动连接中心服务器时，SDK 侧应使用 FxServer。FxServer 负责监听、接受连接、维护独立 Session、协议解码和会话健康；业务应用负责把识别键映射为业务 DeviceId，并为 Session 注入设备与通道配置。

## 7.2 启动监听

FxServer 监听

using FxSDK.Server;
  using System.Net;
  
  await using var server = new FxServer(
      deviceKeyResolver: CompositeDeviceKeyResolver.CreateDefault());
  
  server.OnSessionAccepted += (_, e) =>
      Console.WriteLine($"Accepted {e.Session.RemoteEndPoint}");
  
  server.OnDeviceIdentified += (_, e) =>
      Console.WriteLine($"Identified {e.DeviceKey}");
  
  server.OnResultReceived += (_, e) =>
  {
      foreach (var result in e.Results)
          HandleResult(result);
  };
  
  server.OnSessionDisconnected += (_, e) =>
      Console.WriteLine($"Disconnected {e.Session.ConnectionId}: {e.Reason}");
  
  await server.StartAsync(new FxServerListenerOptions
  {
      Name = "Multi-channel monitor listener",
      ListenAddress = IPAddress.Any,
      ListenPort = 8234,
      DeviceModel = 3,
      IdentifyTimeout = TimeSpan.FromSeconds(30),
      ReceiveIdleTimeout = TimeSpan.FromMinutes(3),
      DecodeIdleTimeout = TimeSpan.FromMinutes(5),
      MaxConnections = 100,
      Backlog = 100
  }, cancellationToken);

## 7.3 设备识别与业务绑定

| 识别方式 | 优点 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 协议地址 | 与设备协议身份一致；一个端口支持多设备 | 待机设备无业务帧时暂时无法解析 |
| 远端 IP | 连接建立即可识别 | 要求固定 IP；NAT/4G 场景可能不稳定 |
| 监听端口 | 最可靠、无需业务帧 | 一个端口通常只能绑定一台设备 |

默认行为  CompositeDeviceKeyResolver.CreateDefault() 只使用协议地址。CreateWithFallbacks() 会依次尝试协议地址、监听端口、远端地址，但监听端口兜底可能把同端口的多台设备误识别为同一台，必须结合部署拓扑决定。

对多通道监测版，待机设备可能先建立 TCP 连接但不主动发送业务数据。此时 Session 已存在但 DeviceKey 未解析。应用可以保留 Pending Session，并发送协议安全的地址探测；收到带地址的响应后再完成绑定。该探测与业务绑定属于应用编排，不应修改稳定的 TCP Client 链路。

## 7.4 识别后注入配置并启动

识别后的初始化流程

server.OnDeviceIdentified += async (_, e) =>
  {
      FxServerSessionInfo session = e.Session;
      DeviceRuntime runtime = await repository.LoadByDeviceKeyAsync(e.DeviceKey);
  
      session.StoreDeviceConfig(runtime.DeviceConfig);
      foreach (var channel in runtime.ChannelConfigs)
          session.StoreChannelConfig(channel);
  
      await session.SetDeviceModeAsync(WorkMode.Standby,
          channel: 0, address: runtime.DeviceConfig.Address);
  
      foreach (var channel in runtime.ChannelConfigs)
          await session.ConfigureChannelAsync(channel, null, sendCommand: true);
  
      await session.ConfigureDeviceAsync(runtime.DeviceConfig,
          nameof(DeviceConfig.MeasConfig), sendCommand: true);
      await session.ConfigureDeviceAsync(runtime.DeviceConfig,
          nameof(DeviceConfig.MCRConfig), sendCommand: true);
  
      await session.SetDeviceModeAsync(WorkMode.MultiMeas,
          channel: 0, address: runtime.DeviceConfig.Address);
  };

事件处理  实际工程不要在 async void 事件处理器内堆叠长流程。建议事件只入队，由单设备串行协调器执行初始化，并捕获全部异常。上例用于展示 API 顺序。

## 7.5 会话替换与在线状态

ReplaceExistingDeviceSession=true 时，同一 DeviceKey 的新连接会替换旧连接。

业务在线状态必须记录当前 ConnectionId 或会话代次。

旧 Session 的异步断开事件到达时，只允许它清理自身状态，不得把新 Session 覆盖为离线。

初始化状态建议使用 Pending / Initializing / Monitoring / Faulted，并记录配置版本；配置补全后允许重试。

## 7.6 流量诊断

OnTrafficObserved 可用于诊断绑定前的原始字节，Direction 区分收发方向。生产环境应提供开关、长度上限和脱敏策略，避免长期记录大波形或敏感内容。

# 8  生产环境的可靠性与诊断

## 8.1 单设备串行控制

同一设备的待机、配置、扫波、全波和恢复命令必须串行执行。推荐为每个业务设备建立一个 SemaphoreSlim(1,1) 或专用命令队列；不同设备之间可并行。

禁止两个页面同时控制同一设备。

监测初始化过程中不要接受第二次初始化。

配置失败时优先恢复 MultiMeas，避免设备停在 Standby。

## 8.2 事件线程与背压

OnResultReceived 由 SDK 的解码结果分发链触发。事件处理器应尽快返回，不要直接执行数据库慢写、HTTP 转发或复杂绘图。推荐把结果复制为不可变 DTO 后写入有界 Channel，由后台 Worker 批处理。

轻量事件处理

client.OnResultReceived += (_, e) =>
  {
      foreach (var result in e.Results)
      {
          if (!ingestionChannel.Writer.TryWrite(Map(result)))
              metrics.IncrementDroppedBatch();
      }
  };

## 8.3 取消与资源释放

所有连接、监听和控制流程接受 CancellationToken。

TCP Client 单设备关闭使用 CloseDeviceAsync；紧急停止可用 CloseDeviceFastAsync。

FxServer 使用 await using 或显式 DisposeAsync。

应用停止时先停止业务采集，再关闭 Session，最后释放日志和持久化 Worker。

## 8.4 日志建议

| 级别 | 建议记录 |
| --- | --- |
| Information | 连接、识别、进入 Monitoring、停止、恢复、配置版本 |
| Warning | 识别超时、信号无效、配置重试、旧 Session 断开、结果队列积压 |
| Error | 连接失败、协议异常、配置与恢复同时失败、全波拼接超时 |
| Debug | HEX/ASCII 流量、命令属性、地址/通道、参数读取响应 |

## 8.5 运行指标

每设备当前 ConnectionId、连接时间、最后接收时间、最后解码时间。

每设备运行状态、初始化尝试次数、当前配置版本。

每地址/通道最近有效测量时间、无效状态分布、波形点数。

结果队列长度、丢弃批次、写入耗时和最后异常。

## 8.6 上线验收清单

□ 确认 DeviceConfig.Model 明确为 3。

□ 确认 TCP 角色正确：FxClient 主动连设备，FxServer 等设备主动连入。

□ 确认所有地址/通道配置在 MultiMeas 前写入 SessionContext。

□ 确认 EnabledChannels 与实际地址、通道一致。

□ 确认扫波、全波结束后能自动恢复 MultiMeas。

□ 确认 RefTime/RefTemp/RefEnvTime/RefPeriodNs/LEchoWave 能持久化并回灌。

□ 确认负状态码不入有效趋势，但 11/12 仍保存测量值。

□ 确认断线重连后完整重新初始化。

□ 确认旧 Session 断开不会覆盖新 Session 在线状态。

□ 确认高频结果不会阻塞 SDK 事件线程。

# 附录 A  关键 API 速查

## A.1 FxClient

| 方法/事件 | 职责 |
| --- | --- |
| ConnectAsync(DeviceConfig, token) | 建立串口或 TCP Client 会话 |
| OnConnected | 连接成功通知 |
| OnDisconnected | 断开原因与异常 |
| OnResultReceived | 异步返回 DecodedResult[] |
| ConfigureDeviceAsync | 保存并可选择下发设备配置 |
| ConfigureChannelAsync | 保存并可选择下发通道配置 |
| SetDeviceModeAsync | 切换 Standby/MultiMeas/LWaveRead 等 |
| ReadDeviceParamAsync | 请求读取设备参数 |
| ReadChannelParamAsync | 请求读取通道参数 |
| RunAgcControlAsync | 自动增益控制 |
| ClearEnvelopeTracking | 清除自动法会话内的临时扫波锚点与计算上下文 |
| IsConnected / IsDeviceConnected | 检查 SDK 当前会话状态 |
| CloseAsync / CloseDeviceAsync | 关闭单个会话 |
| StopAllAsync | 关闭全部会话并废弃当前 FxClient |

## A.2 FxServer

| 方法/事件 | 职责 |
| --- | --- |
| StartAsync(options) | 启动一个监听端口 |
| OnSessionAccepted | TCP Session 已建立，可能尚未识别设备 |
| OnDeviceIdentified | DeviceKey 已解析 |
| OnResultReceived | 返回 Session、DeviceKey 与结果 |
| OnSessionDisconnected | 会话断开 |
| OnSessionRejected | 连接因容量、识别或协议原因被拒绝 |
| OnTrafficObserved | 原始收发流量诊断 |
| GetSessions / GetSession | 查询运行中 Session |
| CloseSessionAsync | 按 ConnectionId 关闭 |
| CloseDeviceSessionAsync | 按 DeviceKey 关闭 |
| StopListenerAsync / StopAsync | 停止监听或全部服务器 |

# 附录 B  枚举与状态码

## B.1 WorkMode

| 枚举 | 说明 | 多通道常用性 |
| --- | --- | --- |
| Standby | 待机/停止当前数据流 | 高 |
| SingleMeas | 单通道测量 | 调试 |
| MultiMeas | 多通道循环监测 | 核心 |
| DualMeas | 双波测量 | 按设备能力 |
| ReadParam | 读取参数上下文 | 内部/调试 |
| FullWaveRead | 读取纵波全波 | 配置与诊断 |
| Reboot | 设备重启 | 运维 |
| LWaveRead | 纵波扫波 | 配置与置零 |
| TWaveRead | 横波扫波 | 按设备能力 |

## B.2 MeasStatusCode

| 值 | 名称 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Normal | 有效且正常 |
| -1 | SignalTooSmall | 信号无效；检查增益、耦合和窗口 |
| -2 | ThresholdNotReached | 阈值法未命中；检查阈值与窗口 |
| -3 | SignalOverflow | 信号溢出；降低增益 |
| -4 | SimilarityLow | 参考波形相似度低 |
| -5 | UnknownSignalError | 未知信号异常 |
| -6 | SnrLow | 信噪比低 |
| 11 | BelowLowerLimit | 值有效，业务低限报警 |
| 12 | AboveUpperLimit | 值有效，业务高限报警 |

# 附录 C  参数建议与单位换算

| 项目 | 默认/建议 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Device Model | 3 | 多通道监测版 |
| ProbeFreq | 2.0 MHz | 按探头实际型号调整 |
| EchoWidth | 15 us | 设备与试件共同决定 |
| Gain | 10，范围 1..47 | 现场调试或 AGC |
| MeasMode | 2 阈值法 | 自动法需完整参考上下文 |
| Frequency | 10 Hz | 设备测量频率 |
| SingleCount | 30 | 每轮每通道点数，按业务调整 |
| TempTau | Balanced / 180s | 监测默认 |
| RefTemp | 22.22°C | 未显式配置时 SDK 基准 |
| EchoWin 量化 | 1000 ns | 多通道协议以 us 写入 |
| 波形原始点间隔 | 125 ns | 协议采样 8 MHz |
| 算法插值间隔 | 25 ns | 用于计算与跟踪 |

# 附录 D  常见问题排查

| 现象 | 优先检查 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| TCP 已连接但无测量数据 | 设备是否待机；是否进入 MultiMeas | 完整执行启动链路 |
| Server 连接数为 1，设备仍未绑定 | 协议地址尚未解析 | 保留 Pending Session，发送安全探测或使用可靠绑定策略 |
| 只部分通道有数据 | EnabledChannels、地址/逻辑通道、配置是否完整 | 逐通道核对 Address+Channel，并重下发 MCRConfig |
| 扫波后设备离线/不采集 | 是否只执行了 Standby | 重新配置全部通道并进入 MultiMeas |
| 有声时但无声时差 | RefTime 是否为空 | 置零并回灌 RefTime/RefTemp |
| 自动法重启后漂移 | RefEnvTime/RefPeriodNs 是否恢复 | 与参考波形一起持久化 |
| 波形不显示 | EchoWave/WaveData 是否为空；UI 坐标是否一致 | 先记录点数、EchoStart、ClockInt，再排查绘图 |
| 温度跳变 | RawTemp 与 SpTemp；Tau 策略 | 使用 SpTemp 并选择合适 Tau |
| 配置成功但设备无变化 | sendCommand 是否为 false；propertyName 是否支持 | 区分会话缓存与真实下发 |
| 结果偶发丢失 | 事件处理是否阻塞；队列是否满 | 事件只入队，后台批处理并监控积压 |
| 重连后仍无结果 | 新 Session 是否重新注入通道配置 | 按配置版本重新初始化 |

# 附录 E  完整 TCP Client 示例

以下示例汇总连接、事件、配置、启动和关闭。生产代码应再增加退避重连、单设备命令串行化、持久化与日志。

Program.cs

using FxSDK;
  using FxSDK.Models;
  
  using var cts = new CancellationTokenSource();
  Console.CancelKeyPress += (_, e) => { e.Cancel = true; cts.Cancel(); };
  
  var device = new DeviceConfig
  {
      Model = 3,
      CommunicationType = 1,
      CommunicationParameters = "192.168.0.7:23",
      Address = 1,
      TransferMode = 1,
      UsChannelCount = 8,
      MaxTerminal = 1,
      TerminalAddresses = new ushort[] { 1 },
      MeasConfig = new MeasConfig { Frequency = 10, SampleDepth = 4 },
      MCRConfig = new MCRConfig
      {
          EnabledChannels = Enumerable.Range(1, 8)
              .Select(x => (ushort)x).ToList(),
          DailyCount = 0,
          SingleCount = 30
      }
  };
  
  var channels = Enumerable.Range(1, 8).Select(x => new ChannelConfig
  {
      Address = 1,
      Channel = (ushort)x,
      ProbeFreq = 2.0M,
      EchoWin = 20M * 2M * 1_000_000M / 5890M,
      EchoWidth = 15,
      Gain = 10,
      MeasMode = 2,
      Threshold = 220,
      RefTemp = 22.22M,
      TempTauSeconds = 180M
  }).ToArray();
  
  var client = new FxClient();
  client.OnConnected += (_, _) => Console.WriteLine("Connected");
  client.OnDisconnected += (_, e) =>
      Console.WriteLine($"Disconnected: {e.Reason} {e.Exception?.Message}");
  client.OnResultReceived += (_, e) =>
  {
      foreach (var decoded in e.Results.OfType<MultiChannelResult>())
      foreach (var result in decoded.Results.Values)
          Console.WriteLine(
              $"{result.ReceiveTime:O} A{result.Address}/CH{result.Channel} " +
              $"TOF={result.EchoTime:F3}ns dTOF={result.DeltaTof:F3}ns " +
              $"T={result.SpTemp:F2}C status={(short)result.StatusCode}");
  };
  
  try
  {
      await client.ConnectAsync(device, cts.Token);
      string sessionId = client.GetSessionId(device);
  
      await client.SetDeviceModeAsync(sessionId, WorkMode.Standby, 0, device.Address);
      await Task.Delay(200, cts.Token);
  
      foreach (var channel in channels)
          await client.ConfigureChannelAsync(sessionId, channel, null, false);
      foreach (var channel in channels)
          await client.ConfigureChannelAsync(sessionId, channel, null, true);
  
      await client.ConfigureDeviceAsync(sessionId, device,
          nameof(DeviceConfig.MeasConfig), true);
      await client.ConfigureDeviceAsync(sessionId, device,
          nameof(DeviceConfig.MCRConfig), true);
      await client.SetDeviceModeAsync(sessionId, WorkMode.MultiMeas, 0, device.Address);
  
      await Task.Delay(Timeout.InfiniteTimeSpan, cts.Token);
  }
  catch (OperationCanceledException) when (cts.IsCancellationRequested)
  {
  }
  finally
  {
      if (client.IsDeviceConnected(device))
          await client.CloseDeviceFastAsync(device);
  }

# 版本与支持

本文依据 FxSDK 1.6.0 当前公开接口与多通道监测协议实现编写。设备固件、协议参数或 SDK 版本变化后，应优先以对应版本发布说明和源码 XML 注释为准。

文档结束