螺栓预紧力在线监测系统开发文档

1. 描述

这是一套螺栓预紧力在线监测系统，用超声波测量设备加厂家配套的 FxSDK（C# 1.4.0）做的。原理就是测超声回波的渡越时间（TOF）：螺栓拧得越紧，声时越长，反过来就能算出预紧力。系统做的事情就是 7×24 盯着这些数据，实时显示、报警、看历史趋势、在线标定、出报告，主要用在风电塔筒、桥梁、压力容器法兰这些地方的螺栓监测上。

架构是 B/S 的。后端 .NET 8，厂家 SDK 的源码直接编进工程，调试方便。设备层跟业务层之间隔着一个统一接口 IFxConnector，模拟器和真机随便切，上层业务代码一行都不用动。测量数据量大，丢时序数据库里存（PostgreSQL + TimescaleDB），写入和查历史都快。前端靠 REST API 取数据、SignalR（WebSocket）推实时，页面自己刷。

真机已经接通验证过了。工控机在张备实验风场，远程连实验室的设备（192.168.0.7:23，通道 9，测的是一颗拧紧的 M20×80 螺栓）。5 月 21 号第一次现场调试，5 月 22 号做了 50~200 N·m 的力矩台阶实验：4 个扭矩档共 7 个点（含 2 组复测），每个点采 581~600 条，EchoTime 接受率 100%，单点标准差 0.99~1.45 ns。温补声时差对扭矩估算预紧力做线性拟合，R²=0.9956，拟合出来 K_L=0.001427963 ns/N、截距 49.7616 ns，已经应用成系统当前的标定（method=torque_fit）。应用之后实时验证，平均预紧力 49.14 kN，目标 50 kN，ratio 0.983。实验明细在 lab-torque-step-report-2026-05-22.md。

有一点要说清楚：现在这个是力矩法的临时标定，只能用来看趋势、验证系统闭环。这套系统是商用的关键设施监测，改算法、改阈值、改报警规则都要有依据——要么国标（GB/T 43232-2023、GB/T 41261-2022），要么 SDK 源码，要么现场标定数据。正式验收前要按 GB/T 43232-2023 重新做载荷标定。

2. 开发环境

2.1 后端

| 组件 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言/运行时 | C# 12 / .NET 8.0（LTS） | 全部后端代码 |
| Web 框架 | ASP.NET Core Minimal API | REST 接口，开发环境带 Swagger 文档 |
| 实时推送 | SignalR | 测量数据、报警的实时推送 |
| 数据访问 | EF Core + Npgsql | 业务表用 EF Core；测量数据高频写入用原生 Npgsql |
| 日志 | Serilog | 控制台 + 按天滚动文件（logs/），保留 90 天（暂定） |
| 数值计算 | MathNet.Numerics / MathNet.Filtering | 滤波、曲线拟合 |
| 设备 SDK | FxSDK C# 1.4.0 | 源码在 external/FxSDK/，随工程编译 |

2.2 前端

| 组件 | 技术选型 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Vue 3（Composition API）+ TypeScript | 3.5.x |
| 构建工具 | Vite | 8.0 |
| UI 组件库 | Element Plus | 2.14.x |
| 图表 | ECharts | 6.x |
| 状态管理 | Pinia | 3.x |
| 路由 | vue-router | 4.x |
| 实时通讯 | @microsoft/signalr | 10.x |

2.3 数据库

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + TimescaleDB 2.17（时序扩展） |
| 开发环境 | Docker 跑（deploy/docker-compose.yml），只是开发用 |
| 生产环境 | Windows 工控机原生安装（Inno Setup 打包），不用 Docker，见 plan.md |
| 结构变更 | SQL 迁移脚本 deploy/sql/0001~00NN_*.sql，按文件名序号顺序执行，不走 EF 迁移 |

2.4 开发工具要求

| 工具 | 是否必须 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| .NET 8 SDK | 必须 | https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0 |
| Docker Desktop | 必须 | 本地跑 PostgreSQL + TimescaleDB |
| Git | 必须 | — |
| Node.js 20+ | 前端开发必须 | — |
| IDE | 推荐 | Rider / Visual Studio / VS Code + C# Dev Kit |

开发机 macOS / Linux / Windows 都行。

3. 供应商资料

3.1 供应商信息

设备和 SDK 是同一家的：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 供应商 | 北京 iFast Technology Co., Ltd.（艾法斯特） |
| 产品 | 超声波螺栓预紧力测量设备 + FxSDK 开发工具包 |
| SDK 版本 | C# 1.4.0（我们用的这版）；Java 1.0（只做参考，字段定义跟 C# 1.4 有差异） |

3.2 SDK 交付物

厂家给的东西都在仓库根目录 FxSDK C#+Java源码+使用示例/ 里：

| 交付物 | 说明 |
| --- | --- |
| c#/1.4.0 源码 | 实际用的就是这版 |
| FxSDK V1.3.3 使用说明文档.docx | 厂家官方使用说明。注意这份文档是 1.3.3 的，有些内容过时了（见 4.2 节说明） |
| java/1.0 源码 + 使用文档 | 只做参考，不当开发依据 |
| 业务层面重连部分.txt | 厂家给的重连参考实现，系统的重连逻辑就是按这个做的 |

3.3 SDK 集成方式

编译用的 SDK 在 external/FxSDK/，是从厂家原版拷进来的。几条原则：

• .cs 源码一行没动，只动了 FxSDK.csproj 三处（net6.0 改 net8.0 这类）；

• 没走 NuGet——厂家压根没发包，源码直接编进来，打断点也方便；

• 升级 SDK 有个硬规矩：docs/sdk-api-facts.md 必须同步更新，不更新不让合代码。

3.4 设备型号

设备型号在 DeviceConfig.Model 里指定，一共四种：

| Model | 名称 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 标准版 | 非主力型号 |
| 1 | 专家版 | 非主力型号 |
| 2 | 实时 24 通道版 | 采样率 100 MHz（间隔 10ns），固定 24 通道，增益 0~80（步长 0.1） |
| 3 | 多通道监测版（现场用的） | 采样率 8 MHz（间隔 125ns，SDK 内部插值到 25ns），单板最多 48 通道，增益 1~47（步长 1） |

注意 model=2 和 model=3 的采样率、增益范围、协议帧头都不一样，写代码别搞混。

4. 系统架构与通讯方式

4.1 总体架构

浏览器（Vue 3 前端）
   │  REST /api/*    +    SignalR /hubs/measurements（WebSocket）
   ▼
ASP.NET Core 8 后端（BoltPreload.Api 及下属各层）
   │                                │
   │ FxSDK（TCP / 串口）             │ SQL（Npgsql / EF Core）
   ▼                                ▼
超声波测量设备                  PostgreSQL 16 + TimescaleDB
（最多 48 通道）                （测量数据为时序表）

4.2 设备通讯（FxSDK 层）

4.2.1 通信方式1

设备支持三种连法，DeviceConfig.CommunicationType 指定：

| 值 | 通信方式 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 串口 | "COM3:115200,0,8,1" | COM号:波特率,校验位,数据位,停止位 |
| 1 | TCP Client（默认，我们用的） | "192.168.0.7:23" | SDK 作为客户端连设备的 IP:端口 |
| 2 | TCP Server（beta） | "IP:Port,监听端口" | SDK 作为服务端，设备主动连过来 |

TransferMode 是传输模式：0 走 LoraMesh 无线中继，1 直连。实验室这台是直连 TCP，192.168.0.7:23，5 月 21 号开始从张备风场的工控机远程连着调。

4.2.2 协议帧结构（model=3）

底层协议是厂家私有的二进制帧，编解码 SDK 都做好了（external/FxSDK/Codec/MultiChIotProtocolHandler.cs），开发不用管。下面几个常量记一下，抓包排障的时候认得出来：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 帧头 | 0xDE 0xDE 0xDE 0xDE |
| 帧尾 | 0x00 0x00 0x00 0x00 |
| LoRa 唤醒头 | 0xF0 × 5 |
| 写参数命令 | 0x21 |
| 读参数命令 | 0x22 |
| 写/读设备本地存储 | 0x41 / 0x42 |

4.2.3 工作模式

WorkMode 是设备工作模式，下发哪个设备就跑哪个：

| 值 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Standby | 待机，停止采集 |
| 1 | SingleMeas | 单通道测量 |
| 2 | MultiMeas | 多通道轮询测量（7×24 监测就用这个） |
| 3 | DualMeas | 双波测量 |
| 4 | ReadParam | 读取参数 |
| 5 | FullWaveRead | 读取全波 |
| 6 | Reboot | 重启设备 |
| 7 | LWaveRead | 纵波扫波 |
| 8 | TWaveRead | 横波扫波 |

4.2.4 事件模型

SDK 是异步事件驱动的，流程就是：连接 → 配参数 → 设工作模式 → 收数据。

var client = new FxClient();
client.OnConnected      += OnConnected;       // 会话连接成功
client.OnDisconnected   += OnDisconnected;    // 会话断开
client.OnResultReceived += OnResultReceived;  // 接收解码结果
await client.ConnectAsync(deviceConfig);

收数据这边按类型分发：

private void OnResultReceived(object? sender, DecodedResultsReceivedEventArgs args)
{
    foreach (var result in args.Results)   // 注意：属性名是 Results
    {
        switch (result)
        {
            case ChannelResult chResult:        // 单通道测量结果
                // chResult.EchoTime / DeltaTof / SpTemp / EchoWave
                break;
            case MultiChannelResult mcResult:   // 多通道测量结果
                break;
            case DeviceParameter param:         // 参数回读结果
                break;
        }
    }
}

有个坑说一下：厂家 V1.3.3 文档的示例里写的是 args.Data，1.4.0 已经没有这个属性了，要用 args.Results，以源码为准。

4.2.5 EchoTime 为空的问题

实际接真机，EchoTime 为空分两种情况——软件侧一种、设备侧一种，处理也不一样。

软件侧的：SDK 收到波形不是一定会算 EchoTime，要它本地 SessionContext 里有对应 (address, channel) 的 ChannelConfig、而且 ProbeFreq > 0 才进计算。所以接真机要按这个顺序来：

1. 先 ConfigureDeviceAsync(..., sendCommand:false)，把 DeviceConfig 写进 SDK 本地会话；

2. 再 ConfigureChannelAsync(..., sendCommand:false)，把每个监测通道的 ChannelConfig 也写进去（sendCommand:false 只写本地，不下发设备）；

3. 最后 SetWorkModeAsync(MultiMeas) 下发工作模式。

前两步漏了的话，设备照样上报波形和温度，但 EchoTime 一直是 null，状态码还是 0，看着像正常的，特别难查。现在实验通道（device 1 / channel 9）注进去的配置是：ProbeFreq=2 MHz、Gain=16、MeasMode=0 自动、Threshold=-490、RefTime=32142 ns、RefTemp=16.71 °C。

设备侧的：设备板载算法拿出厂基线（RefTime/RefTemp）做波形匹配，环境温度离 RefTemp 太远，设备端就不出值。5 月 21 号调试碰到的就是这个：当时室温 23.30~23.42 °C，出厂 RefTemp 是 16.71 °C，差了 6.7 °C，EchoTime 通过率只有 4% 左右（20,947 条里非空 840 条），出来的值都在 32236.64~32244.24 ns，比 RefTime 偏了 100 ns 上下。先读 LEchoWave 确认波形没问题（500 个采样点，主回波峰峰值 900 LSB 左右，噪声基底 ±30 LSB，信噪比 30 dB 以上），探头、耦合、线都正常，那就只剩基线偏了这一个解释。

处理就是在线重标定：调 POST /api/devices/1/channels/9/recalibrate，把当前实测的 TOF 和温度写成新的 RefTime/RefTemp。注意两点：SDK 协议要求 MeasMode + Threshold + RefTime + RefTemp + LEchoWave 这五样整组一起下发（MultiChIotProtocolHandler.cs 里写死的）；重标定之前螺栓必须在已知预紧状态，不然基线没意义。重标定之后第二天（5 月 22 号）做力矩台阶实验，全程 EchoTime 接受率 100%，单点标准差 0.99~1.45 ns，这个问题算是解决了。

4.3 后端内部数据流

数据在后端里是这么流的：

FxClient（SDK 收包、协议解码）
   │ event OnResultReceived
   ▼
FxSdkConnector（src/BoltPreload.Fx/）
   │ 事件转为 Channel<FxDecodedEnvelope>（有界 8192，满时丢弃最旧）
   ▼
IngestionService（BackgroundService 常驻）
   │ 通道号 → 螺栓路由（带缓存）
   ├──> measurements 时序表落库，波形文件写 data/waves/
   ├──> 报警引擎判定 → alarms 表
   └──> SignalR 推送前端

几个要点：

• 业务代码不直接碰厂家 SDK，设备操作都走 BoltPreload.Fx.IFxConnector 这个接口。真机是 FxSdkConnector，开发测试用 SimulatedFxConnector（进程内模拟器），配置 Fx:Mode 填 Simulated 还是 Real 来切，业务代码一行不用动；

• 数据库挂了数据不丢：测量先落本地 WAL（data/wal/），库恢复之后 WalReplayService 自动重放补写；

• 断线看门狗：60 秒收不到数据自动重连，重新下发工作模式。真机上验证过，设备被误切到 Standby 之后能自己恢复 MultiMeas。

4.4 前后端通讯

前后端就两条通道：

| 通道 | 协议 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| REST API | HTTP + JSON | /api/* | 增删改查和操作命令；JWT 认证，POST /api/auth/login 拿 token，之后带 Bearer 头 |
| 实时推送 | SignalR（WebSocket） | /hubs/measurements | 服务器到客户端单向推 |

除了 /api/health 和 license 状态接口，其他接口都要登录。

SignalR 往下推三种事件：

| 事件名 | 内容 |
| --- | --- |
| OnMeasurement | 单条测量结果（设备、通道、EchoTime、温度、预紧力这些） |
| OnAlarm | 报警的产生 / 确认 / 清除 |
| OnDeviceParameter | 设备参数回读结果 |

开发的时候前端 Vite 跑 5173，/api 和 /hubs 都代理到后端 5085（web/vite.config.ts 里配好了），不用管跨域，也避免端口冲突。

5. 接口

5.1 API

完整的接口文档看 Swagger 就行：http://localhost:5085/swagger（dev.sh 起的）或者 http://localhost:5000/swagger（dotnet run 默认）。下面是分组，代码都在 src/BoltPreload.Api/Endpoints/：

| 分组 | 路由前缀 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | /api/auth | 登录、当前用户、用户管理 |
| 测量数据 | /api/measurements | 最新数据、按螺栓查询、计数 |
| 波形 | /api/waves | 最近波形、波形文件、特征、参考波形比对 |
| 通道 | /api/channels | 通道列表、未绑定通道、通道矩阵、绑定/解绑螺栓 |
| 螺栓 | /api/bolts | 螺栓列表、预紧力趋势、趋势预测、参数设置 |
| 报警 | /api/alarms | 查询、确认、清除、搁置、汇总 |
| 标定 | /api/channels/{id}/... | 快速标定、力矩标定、力矩台阶测点、拟合应用、载荷标定、复核会签 |
| 设备诊断 | /api/devices/{id}/diagnostic | 设备/通道参数读写、轮询配置、工作模式切换、真机健康检查 |
| 通道自动发现 | /api/devices/{id}/channels/probe-scan | 发起扫描、查询结果、中止 |
| 报告 | /api/reports | 力矩台阶报告、法兰验收报告、下载、签字 |
| 资产 | /api/projects 等 | 项目→风机→监测组→螺栓 四级资产树 |
| 审计日志 | /api/audit-log | 查询、CSV 导出 |
| 授权许可 | /api/license | 机器码、license 状态 |
| 仪表盘 | /api/dashboard | 全场预紧力健康度 |
| 健康检查 | /api/health | 匿名可访问 |

5.2 设备适配层接口（IFxConnector）

后端跟设备打交道只有这一个入口：src/BoltPreload.Fx/IFxConnector.cs。要加设备相关的功能从这进，主要成员：

| 成员 | 用途 |
| --- | --- |
| Results | 解码结果流（ChannelReader<FxDecodedEnvelope>），下游 await foreach 消费 |
| ConnectAsync / DisconnectAsync / ReconnectAsync | 连接管理，重连保证 Results 不断流 |
| SetWorkModeAsync | 切工作模式 |
| ReadDeviceParamAsync / ReadChannelParamAsync | 读设备/通道参数，结果从 Results 流回来 |
| ConfigureChannelAsync | 写通道参数（增益、阈值、RefTime 这些，null 的字段不动） |
| ConfigureMultiChannelPollingAsync | 配置多通道轮询启用哪些通道 |
| RecalibrateChannelAsync | 在线重标定，把当前 TOF/温度写成新基线，4.2.5 那个问题就靠它 |

5.3 测量结果（ChannelResult）

平时打交道最多的就是 ChannelResult，一条测量。常用字段：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Address / Channel | ushort | 设备地址 / 通道号 |
| StatusCode | short | 状态码，见下面 |
| EchoTime | decimal? | 纵波 TOF（ns），可能为空，原因参考4.2.5 |
| SpTemp | decimal? | 温度（°C） |
| DeltaTof | decimal? | 声时差（ns），SDK 已经做了温补 |
| EchoWave | EchoWave? | 波形数据 |

状态码（C# SDK 1.4 的定义）：

| StatusCode | 含义 | 一般怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正常 | 入库 |
| -1 | 信号过小 | 查耦合或增益 |
| -2 | 阈值异常 | 调阈值或跑 AGC |
| -3 | 信号溢出 | 降增益 |
| -4 | 相似度低 | 可能耦合不好，或者螺栓状态变了 |
| -5 | 未知异常 | 接着排查 |
| -6 | 信噪比低 | 重涂耦合剂 |

注意 -3、-4 跟 Java 1.0 文档的含义不一样，以 C# SDK 1.4 为准。完整字段、哪些可能为空，看 sdk-api-facts.md。

6. 如何调试

6.1 装环境

要装的：.NET 8 SDK、Docker Desktop（安装后先把它启动起来）、Git；做前端再加 Node.js 20+。装完验证一下，dotnet --version 出 8.0.x、docker info 不报错就行。

6.2 拿代码

git clone <你仓库的地址或者直接把本地的文件拖过来> bhlssdk
cd bhlssdk

厂家 SDK 源码放在 external/FxSDK/ 里了，所以不用单独装任何厂家的东西。

6.3 初始化

bash setup.sh

检查工具 → Docker 起 PostgreSQL+TimescaleDB（自动建库、按顺序跑 deploy/sql/*.sql、灌种子数据）→ 还原 NuGet → 编译 → 跑单测。全过了就说明环境没问题。如不过，查看相应的报错代码。

6.4 起动系统

./dev.sh

端口是固定的：数据库 5432、后端 5085、前端 5173。起完之后：

• 前端 http://localhost:5173，登录 admin / admin123（这个号只有开发环境会自动建）；

• 后端 Swagger http://localhost:5085/swagger；

• 其他命令：./dev.sh logs 看日志、./dev.sh down 停、./dev.sh restart 重启、./dev.sh status 看状态。

6.5 验证数据通了

默认是 Fx:Mode = Simulated（在 src/BoltPreload.Api/appsettings.Development.json，第一次起会自动从 .example 生成），进程内模拟器自己产 12 通道 5Hz 的数据，不用真机。等个 30 秒：

curl http://localhost:5085/api/measurements/count     # 应该有几百条了
curl http://localhost:5085/api/measurements/latest | jq

打开前端 Dashboard，能看到预紧力实时刷、趋势图在动，就通了。

6.6 平时怎么改

| 改什么 | 怎么做 |
| --- | --- |
| 改后端 | 改完 ./dev.sh restart，或者直接在 IDE 里 Debug 跑 BoltPreload.Api |
| 改前端 | Vite 热更新，存盘就生效 |
| 改表结构 | deploy/sql/ 加个新序号的脚本 + deploy/docker-compose.yml 挂载列表加一行，然后 bash setup.sh reset 重建（会清数据） |
| 跑测试 | dotnet test BoltPreload.sln |

6.7 接真机

1. 先确认网络通：实验室设备是 192.168.0.7:23，ping 通、端口通了再往下走；

2. 改 appsettings.Development.json，把 Fx:Mode 切到 Real：

{
  "Fx": {
    "Mode": "Real",
    "Real": {
      "DeviceId": 1,
      "Model": 3,
      "CommType": 1,
      "CommParams": "192.168.0.7:23",
      "Address": 1,
      "TransferMode": 1,
      "Channels": [
        { "Address": 1, "Channel": 9, "ProbeFreqMhz": 2, "Gain": 16,
          "MeasMode": 0, "Threshold": -490, "RefTimeNs": 32142,
          "RefTempC": 16.71, "TcMode": 1 }
      ]
    }
  }
}

里面的 Channels 就是 4.2.5 说的那个——注入 SDK 本地会话的初始通道配置，不配的话 EchoTime 一直是 null，必须填。

3. 重启后端，看日志确认连上了、MultiMeas 下发了、数据开始入库。现场调试碰到的问题翻 troubleshooting.md 和 site-debug-2026-05-21.md，之前踩过的坑都记在里头。

7. 工程结构

整个仓库长这样：

bhlssdk/
├── BoltPreload.sln                  # 解决方案入口
├── setup.sh / dev.sh                # 一键初始化 / 一键启动脚本
├── src/
│   ├── BoltPreload.Domain/          # 领域模型
│   ├── BoltPreload.Application/     # 用例层：采集、报警、标定、许可
│   ├── BoltPreload.Infrastructure/  # EF Core + Npgsql 数据访问
│   ├── BoltPreload.Fx/              # SDK 适配层：IFxConnector、真机实现、模拟器
│   ├── BoltPreload.Algorithms/      # TOF、应力换算、温度补偿算法
│   ├── BoltPreload.Calibration/     # 标定算法（K_L 拟合等）
│   ├── BoltPreload.Api/             # ASP.NET Core 入口：Endpoints、Hubs、Auth
│   └── BoltPreload.Tests/           # 单元测试 + 集成测试
├── web/                             # Vue 3 前端，页面在 src/views/
├── external/FxSDK/                  # 厂家 SDK 源码拷贝（.cs 别改）
├── deploy/
│   ├── docker-compose.yml           # 开发数据库
│   ├── sql/                         # 数据库迁移脚本，按序号执行
│   └── windows/ installer/          # 工控机部署、Inno Setup
├── tools/FxDeviceSimulator/         # 独立的 TCP 层设备模拟器
├── docs/                            # 项目文档
└── FxSDK C#+Java源码+使用示例/       # 厂家原始交付物（含官方使用说明）

8. 开发注意事项

1. 这是商用的关键设施监测，改算法、改阈值、改报警规则都得有依据——国标、SDK 源码或者现场标定数据，别凭经验拍；

2. SDK 字段、状态码、常量这些以 docs/sdk-api-facts.md 为准，别照 Java 1.0 的文档；

3. external/FxSDK/ 下的 .cs 一行都别改，要改行为去 BoltPreload.Fx 适配层做；

4. K_L 量纲：全系统 K_L = Δt/F，单位 ns/N，量级 1e-4 上下。标定证书上 1/N 那个（1e-11 量级）的数不能直接填，接口有量级护栏拦着，详见 sdk-api-facts.md §12；

5. 编译警告当错误处理（TreatWarningsAsErrors），提交前 dotnet build 不能有警告、dotnet test 得全过；

6. 连接串、JWT 密钥、license 公钥这些敏感的不许提交。开发放 appsettings.Development.json（已经 gitignore），生产用环境变量（比如 ConnectionStrings__Postgres）或者 user-secrets 注入。

9. 常见问题

| 现象 | 怎么办 |
| --- | --- |
| dotnet restore 失败 | 多半是 NuGet 源的问题，dotnet nuget list source 看看，必要时换国内镜像 |
| 5432 端口冲突 | 本机装过 PostgreSQL，停掉它或者改 compose 里的端口 |
| 日志刷"无法解析通道，丢弃数据" | 种子数据没灌上，bash setup.sh reset 重建 |
| 真机连上了但 EchoTime 全是 null | Fx:Real:Channels 没配或配错，看 4.2.5 |
| 其他 | 翻 troubleshooting.md |