BoltPreload 螺栓预紧力在线监测系统 开发文档

文档版本：V1.0

编写日期：2026年06月10日

# 目录

1. 概述

2. 开发环境

3. 供应商资料

4. 系统架构与通讯方式

5. 接口说明

6. 快速上手

7. 工程结构说明

8. 开发注意事项

9. 常见问题

# 1. 概述

BoltPreload 是一套螺栓预紧力在线监测系统，基于北京 iFast Technology Co., Ltd.（艾法斯特）的超声波螺栓预紧力测量设备及配套 FxSDK（C# 1.4.0）开发，通过测量超声回波渡越时间（TOF）反算螺栓预紧力，提供 7×24 小时实时监测、报警管理、历史趋势、在线标定、报告生成等核心能力，适用于风电塔筒、桥梁、压力容器法兰等关键设施的螺栓预紧力监测场景。

系统采用 B/S 架构，核心设计要点：

• 后端基于 .NET 8 构建，厂家 SDK 以源码方式编入工程，便于调试与维护；

• 设备接入层与业务层解耦，通过统一接口（IFxConnector）屏蔽 SDK 细节，支持模拟器与真实设备无缝切换；

• 测量数据采用时序数据库存储（PostgreSQL + TimescaleDB），支持高频写入与历史查询；

• 前端通过 REST API 与 SignalR（WebSocket）获取数据，实现实时刷新。

本系统属于商用关键基础设施监测系统，算法、阈值、报警规则的设计与修改均须可追溯至国家标准（GB/T 43232-2023、GB/T 41261-2022 等）、SDK 源码或现场标定数据，详见 plan.md §0 商用底线原则。

# 2. 开发环境

## 2.1 后端

| 组件 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言/运行时 | C# 12 / .NET 8.0（LTS） | 全部后端代码 |
| Web 框架 | ASP.NET Core Minimal API | REST 接口，开发环境提供 Swagger 文档 |
| 实时推送 | SignalR | 测量数据、报警的实时推送 |
| 数据访问 | EF Core + Npgsql | 业务表使用 EF Core；测量数据高频写入使用原生 Npgsql |
| 日志 | Serilog | 控制台 + 按天滚动文件（logs/，保留 90 天） |
| 数值计算 | MathNet.Numerics / MathNet.Filtering | 滤波、曲线拟合 |
| 设备 SDK | FxSDK C# 1.4.0 | 源码位于 external/FxSDK/，随工程编译 |

## 2.2 前端

| 组件 | 技术选型 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Vue 3（Composition API）+ TypeScript | 3.5.x |
| 构建工具 | Vite | 8.x |
| UI 组件库 | Element Plus | 2.14.x |
| 图表 | ECharts | 6.x |
| 状态管理 | Pinia | 3.x |
| 路由 | vue-router | 4.x |
| 实时通讯 | @microsoft/signalr | 10.x |

## 2.3 数据库

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + TimescaleDB 2.17（时序扩展） |
| 开发环境 | Docker 容器运行（deploy/docker-compose.yml），仅供开发 |
| 生产环境 | Windows 工控机原生安装（Inno Setup 打包），不使用 Docker，见 plan.md 附录 H |
| 结构变更 | SQL 迁移脚本 deploy/sql/0001~00NN_*.sql，按文件名序号顺序执行，不使用 EF 迁移 |

## 2.4 开发工具要求

| 工具 | 是否必须 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| .NET 8 SDK | 必须 | https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0 |
| Docker Desktop | 必须 | 本地运行 PostgreSQL + TimescaleDB |
| Git | 必须 | — |
| Node.js 20+ | 前端开发必须 | — |
| IDE | 推荐 | Rider / Visual Studio / VS Code + C# Dev Kit |

开发机操作系统支持 macOS / Linux / Windows。

# 3. 供应商资料

## 3.1 供应商信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 供应商 | 北京 iFast Technology Co., Ltd.（艾法斯特） |
| 产品 | 超声波螺栓预紧力测量设备 + FxSDK 开发工具包 |
| SDK 版本 | C# 1.4.0（本系统使用）；Java 1.0（仅参考，字段定义与 C# 1.4 存在差异） |

## 3.2 SDK 交付物

厂家原始交付物位于仓库根目录 FxSDK C#+Java源码+使用示例/：

| 交付物 | 说明 |
| --- | --- |
| c#/1.4.0 源码 | 本系统实际使用的 SDK 版本 |
| FxSDK V1.3.3 使用说明文档.docx | 厂家官方使用说明。注意该文档对应 1.3.3 版本，部分内容已过时（见 4.2 节说明） |
| java/1.0 源码 + 使用文档 | 仅作参考，不作为开发依据 |
| 业务层面重连部分.txt | 厂家提供的重连参考实现，本系统重连逻辑依此落地 |

## 3.3 SDK 集成方式

实际编译使用的 SDK 位于 external/FxSDK/，为厂家原版源码的工程内拷贝。集成原则：

• .cs 源码文件保持原样，未做任何修改；

• 仅调整 FxSDK.csproj 三处（TargetFramework 由 net6.0 改为 net8.0 等），明细见 external/FxSDK/README.md；

• 未采用 NuGet 引用（厂家未发布包）；以源码方式编入便于断点调试；

• 升级 SDK 版本时须同步更新 docs/sdk-api-facts.md，否则不允许合并。

## 3.4 设备型号

设备型号由 DeviceConfig.Model 指定，共四种：

| Model | 名称 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 标准版 | 非主力型号 |
| 1 | 专家版 | 非主力型号 |
| 2 | 实时 24 通道版 | 采样率 100 MHz（间隔 10ns），固定 24 通道，增益范围 0~80（步长 0.1） |
| 3 | 多通道监测版（本系统现场使用） | 采样率 8 MHz（间隔 125ns，SDK 内部插值至 25ns），单板最多 48 通道，增益范围 1~47（步长 1） |

注意：model=2 与 model=3 的采样率、增益范围、协议帧头均不相同，开发时不可混用，参数对照见 sdk-api-facts.md §6、§7。

## 3.5 供应商风险条款

按 plan.md §9.16 要求：合同须包含协议文档交付与 SDK 源码 escrow 条款；关键协议常量已在 sdk-api-facts.md 及 plan.md §8.1 留档，保证供应商失联时具备自主维护能力。

# 4. 系统架构与通讯方式

## 4.1 总体架构

浏览器（Vue 3 前端）
   │  REST /api/*    +    SignalR /hubs/measurements（WebSocket）
   ▼
ASP.NET Core 8 后端（BoltPreload.Api 及下属各层）
   │                                │
   │ FxSDK（TCP / 串口）             │ SQL（Npgsql / EF Core）
   ▼                                ▼
超声波测量设备                  PostgreSQL 16 + TimescaleDB
（最多 48 通道）                （测量数据为时序表）

## 4.2 设备通讯（FxSDK 层）

### 4.2.1 通信方式

设备支持三种通信方式，由 DeviceConfig.CommunicationType 指定：

| 值 | 通信方式 | CommunicationParameters 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 串口 | "COM3:115200,0,8,1" | COM号:波特率,校验位,数据位,停止位 |
| 1 | TCP Client（默认，本系统使用） | "192.168.0.7:23" | SDK 作为客户端连接设备 IP:端口 |
| 2 | TCP Server（beta） | "IP:Port,监听端口" | SDK 作为服务端，设备主动连接 |

传输模式由 TransferMode 指定：0 为 LoraMesh 无线中继，1 为直连。实验室真机为直连 TCP，地址 192.168.0.7:23。

### 4.2.2 协议帧结构（model=3）

底层协议为厂家私有二进制帧，编解码由 SDK 完成（external/FxSDK/Codec/MultiChIotProtocolHandler.cs），开发时无需手工处理，以下常量供抓包排障时参考：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 帧头 | 0xDE 0xDE 0xDE 0xDE |
| 帧尾 | 0x00 0x00 0x00 0x00 |
| LoRa 唤醒头 | 0xF0 × 5 |
| 写参数命令 | 0x21 |
| 读参数命令 | 0x22 |
| 写/读设备本地存储 | 0x41 / 0x42 |

### 4.2.3 工作模式

WorkMode 枚举定义设备工作模式，下发后设备按模式运行：

| 值 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Standby | 待机，停止采集 |
| 1 | SingleMeas | 单通道测量 |
| 2 | MultiMeas | 多通道轮询测量（7×24 监测主模式） |
| 3 | DualMeas | 双波测量 |
| 4 | ReadParam | 读取参数 |
| 5 | FullWaveRead | 读取全波 |
| 6 | Reboot | 重启设备 |
| 7 | LWaveRead | 纵波扫波 |
| 8 | TWaveRead | 横波扫波 |

### 4.2.4 事件模型

SDK 采用异步非阻塞通信、事件驱动回调。核心流程为「连接设备 → 配置参数 → 设置工作模式 → 接收数据」：

var client = new FxClient();
client.OnConnected      += OnConnected;       // 会话连接成功
client.OnDisconnected   += OnDisconnected;    // 会话断开
client.OnResultReceived += OnResultReceived;  // 接收解码结果
await client.ConnectAsync(deviceConfig);

接收数据的解析方式：

private void OnResultReceived(object? sender, DecodedResultsReceivedEventArgs args)
{
    foreach (var result in args.Results)   // 注意：属性名为 Results
    {
        switch (result)
        {
            case ChannelResult chResult:        // 单通道测量结果
                // chResult.EchoTime / DeltaTof / SpTemp / EchoWave
                break;
            case MultiChannelResult mcResult:   // 多通道测量结果
                break;
            case DeviceParameter param:         // 参数回读结果
                break;
        }
    }
}

注意：厂家《FxSDK V1.3.3 使用说明文档》示例代码中使用的 args.Data 属性在 1.4.0 版本中已不存在，1.4.0 的事件参数属性为 args.Results（DecodedResult[] 类型），以 SDK 源码为准。

### 4.2.5 EchoTime 计算前置条件（重要）

SDK 收到上行波形后，仅当其本地 SessionContext 中存在对应 (address, channel) 的 ChannelConfig 且 ProbeFreq > 0 时，才会执行 EchoTime 计算。因此接入真实设备时必须按以下顺序操作：

1. 调用 ConfigureDeviceAsync(..., sendCommand:false) 将 DeviceConfig 写入 SDK 本地会话；

2. 调用 ConfigureChannelAsync(..., sendCommand:false) 将各监测通道的 ChannelConfig 写入 SDK 本地会话（sendCommand:false 仅写本地，不下发设备）;

3. 再调用 SetWorkModeAsync(MultiMeas) 下发工作模式。

若缺少步骤 1、2，设备仍会持续上报波形与温度，但 EchoTime 恒为 null，且 StatusCode 仍为正常值 0，故障现象不易识别。详见 sdk-api-facts.md §1.1。

## 4.3 后端内部数据流

FxClient（SDK 收包、协议解码）
   │ event OnResultReceived
   ▼
FxSdkConnector（src/BoltPreload.Fx/）
   │ 事件转为 Channel<FxDecodedEnvelope>（有界 8192，满时丢弃最旧）
   ▼
IngestionService（BackgroundService 常驻）
   │ 通道号 → 螺栓路由（带缓存）
   ├──> measurements 时序表落库，波形文件写 data/waves/
   ├──> 报警引擎判定 → alarms 表
   └──> SignalR 推送前端

设计要点：

• 业务层不直接依赖厂家 SDK。所有设备操作经由 BoltPreload.Fx.IFxConnector 接口：真机实现为 FxSdkConnector，开发/测试实现为 SimulatedFxConnector（进程内模拟器），通过配置项 Fx:Mode（Simulated / Real）切换，业务代码无需改动；

• 入库兜底：数据库不可用时测量数据先写本地 WAL（data/wal/），数据库恢复后由 WalReplayService 自动重放补写；

• 断线看门狗：默认 60 秒未收到数据自动重连，并重新下发工作模式。

## 4.4 前后端通讯

| 通道 | 协议 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| REST API | HTTP + JSON | /api/* | 增删改查与操作命令；JWT 认证，POST /api/auth/login 获取 token 后以 Bearer 头携带 |
| 实时推送 | SignalR（WebSocket） | /hubs/measurements | 服务器到客户端单向推送 |

除 /api/health 与 license 状态接口外，所有接口均要求登录。

SignalR 推送事件：

| 事件名 | 内容 |
| --- | --- |
| OnMeasurement | 单条测量结果（设备、通道、EchoTime、温度、预紧力等） |
| OnAlarm | 报警的产生 / 确认 / 清除 |
| OnDeviceParameter | 设备参数回读结果 |

开发环境下前端 Vite 端口 5173，/api 与 /hubs 均代理至后端 5085 端口（web/vite.config.ts），无跨域问题。

# 5. 接口说明

## 5.1 REST API

完整接口文档以运行时 Swagger 为准：http://localhost:5085/swagger（dev.sh 启动）或 http://localhost:5000/swagger（dotnet run 默认）。接口分组如下，源码位于 src/BoltPreload.Api/Endpoints/：

| 分组 | 路由前缀 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | /api/auth | 登录、当前用户、用户管理 |
| 测量数据 | /api/measurements | 最新数据、按螺栓查询、计数 |
| 波形 | /api/waves | 最近波形、波形文件、特征、参考波形比对 |
| 通道 | /api/channels | 通道列表、未绑定通道、通道矩阵、绑定/解绑螺栓 |
| 螺栓 | /api/bolts | 螺栓列表、预紧力趋势、趋势预测、参数设置 |
| 报警 | /api/alarms | 查询、确认、清除、搁置、汇总 |
| 标定 | /api/channels/{id}/... | 快速标定、力矩标定、力矩台阶测点、拟合应用、载荷标定、复核会签 |
| 设备诊断 | /api/devices/{id}/diagnostic | 设备/通道参数读写、轮询配置、工作模式切换、真机健康检查 |
| 通道自动发现 | /api/devices/{id}/channels/probe-scan | 发起扫描、查询结果、中止 |
| 配置变更审批 | /api/config-changes | 申请、审批、执行、验证（两人四眼流程） |
| 报告 | /api/reports | 力矩台阶报告、法兰验收报告、下载、签字 |
| 资产 | /api/projects 等 | 项目→风机→监测组→螺栓 四级资产树 |
| 审计日志 | /api/audit-log | 查询、CSV 导出 |
| 授权许可 | /api/license | 机器码、license 状态 |
| 仪表盘 | /api/dashboard | 全场预紧力健康度 |
| 健康检查 | /api/health | 匿名可访问 |

## 5.2 设备适配层接口（IFxConnector）

后端与设备交互的唯一入口为 src/BoltPreload.Fx/IFxConnector.cs，核心成员：

| 成员 | 功能说明 |
| --- | --- |
| Results | 解码结果流（ChannelReader<FxDecodedEnvelope>），下游 await foreach 消费 |
| ConnectAsync / DisconnectAsync / ReconnectAsync | 连接管理；重连保证 Results 通道不中断 |
| SetWorkModeAsync | 切换设备工作模式 |
| ReadDeviceParamAsync / ReadChannelParamAsync | 读取设备/通道参数，结果经 Results 流异步返回 |
| ConfigureChannelAsync | 写通道参数（增益、阈值、RefTime 等；null 字段不更新） |
| ConfigureMultiChannelPollingAsync | 配置多通道轮询启用通道 |
| RecalibrateChannelAsync | 在线重标定，将当前 TOF/温度写为新基线 RefTime/RefTemp |

## 5.3 测量结果（ChannelResult）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Address / Channel | ushort | 设备地址 / 通道号 |
| StatusCode | short | 状态码，见下表 |
| EchoTime | decimal? | 纵波 TOF（ns），可空，为 null 的原因见 4.2.5 节 |
| SpTemp | decimal? | 温度（°C） |
| DeltaTof | decimal? | 声时差（ns），SDK 已做温度补偿 |
| EchoWave | EchoWave? | 波形数据 |

状态码定义（C# SDK 1.4）：

| StatusCode | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正常 | 正常入库 |
| -1 | 信号过小 | 检查耦合或增益 |
| -2 | 阈值异常 | 调整阈值或执行 AGC |
| -3 | 信号溢出 | 降低增益 |
| -4 | 相似度低 | 检查耦合状态或螺栓状态变化 |
| -5 | 未知异常 | 进一步排查 |
| -6 | 信噪比低 | 重涂耦合剂 |

注意：-3、-4 的含义与 Java 1.0 文档不一致，以 C# SDK 1.4 为准。完整字段表及可空性说明见 sdk-api-facts.md。

# 6. 快速上手

## 6.1 环境准备

• 依赖项：.NET 8 SDK、Docker Desktop（已启动）、Git；前端开发另需 Node.js 20+；

• 验证：dotnet --version 输出 8.0.x；docker info 无报错。

## 6.2 获取代码

git clone <仓库地址> bhlssdk
cd bhlssdk

厂家 SDK 已以源码形式包含在 external/FxSDK/，无需单独安装任何厂家软件。

## 6.3 初始化

bash setup.sh

该脚本依次执行：前置工具检查 → Docker 启动 PostgreSQL+TimescaleDB（自动建库、按序执行 deploy/sql/*.sql、写入开发种子数据）→ NuGet 还原 → 编译 → 单元测试。全部通过即环境就绪。

## 6.4 启动系统

./dev.sh

固定端口：数据库 5432、后端 5085、前端 5173。启动完成后：

• 前端：http://localhost:5173，登录账号 admin / admin123（仅开发环境自动创建）

• 后端 Swagger：http://localhost:5085/swagger

• 常用命令：./dev.sh logs 查看日志、./dev.sh down 停止、./dev.sh restart 重启、./dev.sh status 查看状态

## 6.5 验证数据链路

默认配置 Fx:Mode = Simulated（src/BoltPreload.Api/appsettings.Development.json，首次启动自动从 .example 生成），由进程内模拟器产生 12 通道 5Hz 测量数据，无需真机。等待约 30 秒后验证：

curl http://localhost:5085/api/measurements/count     # 应返回数百条
curl http://localhost:5085/api/measurements/latest | jq

打开前端 Dashboard 应能看到实时刷新的预紧力数据与趋势图。

## 6.6 日常开发流程

| 操作 | 方式 |
| --- | --- |
| 修改后端 | 修改后 ./dev.sh restart，或在 IDE 中直接 Debug 运行 BoltPreload.Api |
| 修改前端 | Vite 热更新，保存即生效 |
| 修改表结构 | deploy/sql/ 新增序号脚本 + deploy/docker-compose.yml 挂载列表加一行，执行 bash setup.sh reset 重建（会清空数据） |
| 运行测试 | dotnet test BoltPreload.sln |

## 6.7 接入真实设备

1. 确认网络连通：实验室设备地址 192.168.0.7:23，ping 与端口连通后再继续；

2. 修改 appsettings.Development.json：

{
  "Fx": {
    "Mode": "Real",
    "Real": {
      "DeviceId": 1,
      "Model": 3,
      "CommType": 1,
      "CommParams": "192.168.0.7:23",
      "Address": 1,
      "TransferMode": 1,
      "Channels": [
        { "Address": 1, "Channel": 9, "ProbeFreqMhz": 2, "Gain": 16,
          "MeasMode": 0, "Threshold": -490, "RefTimeNs": 32142,
          "RefTempC": 16.71, "TcMode": 1 }
      ]
    }
  }
}

其中 Channels 为注入 SDK 本地会话的初始通道配置（对应 4.2.5 节前置条件），缺失时 EchoTime 恒为 null，必须配置。

3. 重启后端，通过日志确认连接成功、MultiMeas 模式下发、数据开始入库。现场联调问题参见 troubleshooting.md 与 site-debug-2026-05-21.md。

# 7. 工程结构说明

bhlssdk/
├── BoltPreload.sln                  # 解决方案入口
├── setup.sh / dev.sh                # 一键初始化 / 一键启动脚本
├── src/
│   ├── BoltPreload.Domain/          # 领域模型
│   ├── BoltPreload.Application/     # 用例层：采集、报警、标定、许可
│   ├── BoltPreload.Infrastructure/  # EF Core + Npgsql 数据访问
│   ├── BoltPreload.Fx/              # SDK 适配层：IFxConnector、真机实现、模拟器
│   ├── BoltPreload.Algorithms/      # TOF、应力换算、温度补偿算法
│   ├── BoltPreload.Calibration/     # 标定算法（K_L 拟合等）
│   ├── BoltPreload.Api/             # ASP.NET Core 入口：Endpoints、Hubs、Auth
│   └── BoltPreload.Tests/           # 单元测试 + 集成测试
├── web/                             # Vue 3 前端，页面位于 src/views/
├── external/FxSDK/                  # 厂家 SDK 源码拷贝（禁止修改 .cs）
├── deploy/
│   ├── docker-compose.yml           # 开发数据库
│   ├── sql/                         # 数据库迁移脚本，按序号执行
│   └── windows/ installer/          # 工控机部署、Inno Setup
├── tools/FxDeviceSimulator/         # 独立 TCP 层设备模拟器
├── docs/                            # 项目文档
└── FxSDK C#+Java源码+使用示例/       # 厂家原始交付物（含官方使用说明）

# 8. 开发注意事项

1. 算法、阈值、报警规则的修改必须可追溯至国家标准、SDK 源码或现场标定数据，不接受无依据的经验值；

2. SDK 字段、状态码、常量问题以 docs/sdk-api-facts.md 为准，不以 Java 1.0 文档为依据；

3. 禁止修改 external/FxSDK/ 下的 .cs 文件；需要扩展行为时在 BoltPreload.Fx 适配层实现；

4. K_L 量纲约定：全系统 K_L = Δt/F，单位 ns/N，量级约 1e-4。标定证书上 1/N 量纲（约 1e-11）的数值不可直接录入，接口已设量级护栏，详见 sdk-api-facts.md §12；

5. 工程开启编译警告即错误（TreatWarningsAsErrors），提交前须保证 dotnet build 无警告、dotnet test 全部通过；

6. 连接串、JWT 密钥、license 公钥等敏感配置不得提交仓库。开发环境置于 appsettings.Development.json（已 gitignore），生产环境通过环境变量（如 ConnectionStrings__Postgres）或 user-secrets 注入。

# 9. 常见问题

| 现象 | 处理方法 |
| --- | --- |
| dotnet restore 失败 | 检查 NuGet 源（dotnet nuget list source），必要时切换国内镜像 |
| 5432 端口冲突 | 本机已安装 PostgreSQL，停止本机实例或修改 compose 端口 |
| 日志出现"无法解析通道，丢弃数据" | 种子数据未写入，执行 bash setup.sh reset 重建 |
| 真机已连接但 EchoTime 全为 null | Fx:Real:Channels 未配置或配置错误，见 4.2.5 节 |
| 其他问题 | 参见 troubleshooting.md |